Код продукции по ОКПД2: 26.51.41.130

спектрометр рентгенофлуоресцентный компактный

ЭКРОС XRF-9710 PEARL

Паспорт

БКРЕ.415312.031 ПС

Санкт-Петербург

2024 г.

# 1 Общие сведения

Спектрометр рентгенофлуоресцентный компактный ЭКРОС XRF-9710 PEARL (далее по тексту – спектрометр), заводской номер                                               _ выпущен    «       »                  20_____ года ООО «ЭКРОСХИМ». Внесен в Госреестр и утвержден как средство измерения (свидетельство утверждения типа № 88411-23)

# 2 Основные технические данные

2.1 Основные параметры

2.1.1 Спектрометр соответствует техническим условиям БКРЕ.415312.031 ТУ и комплекту конструкторской документации.

2.1.2 Диапазон определяемых элементов - 11Na – 95Am.

2.1.3 Спектрометр обеспечивает чувствительность по линии Kα железа не менее 20000 при измерении скорости счета импульсов для железа в стандартном образце ГСО 11036-2018 с массовой долей железа от 0,90% до 1,10 %.

2.1.4 Предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала Fe (на линии Kα) не более 1 %.

2.1.5 Питание спектрометра осуществляется от сети переменного тока с частотой 50/60 Гц и номинальным напряжением 220±20 В.

2.1.6 Максимальная мощность, потребляемая спектрометром не более 500 ВА.

2.2 Требования к системе возбуждения

2.2.1 Возбуждение рентгеновской флюоресценции исследуемого образца в спектрометре должно осуществляться излучением рентгеновской трубки.

2.2.2 Материал анода рентгеновской трубки -  Rh (опционально W, Ag, Pd, Mo, Ta).

2.2.3 Максимальная мощность рентгеновской трубки не менее 4 Вт (опционально не менее 10 Вт).

2.2.4 Ток рентгеновской трубки устанавливается с дискретностью не более 1 мкА в диапазоне 10 - 100 мкА (опционально 10 - 200 мкА).

2.2.5 Напряжение на рентгеновской трубке устанавливается в диапазоне 10 - 40 кВ (опционально 10 - 50 кВ).

2.2.6 Продолжительность установки заданных величин напряжения и тока не превышает 30 с.

2.2.7 Охлаждение рентгеновской трубки воздушное.

2.2.8 Питание рентгеновской трубки осуществляется от высоковольтного источника (генератора) мощностью 4 Вт (опционально 10 Вт).

2.2.9 Диаметр коллиматора первичного излучения 2 мм (опционально 1, 3, 4 мм).

2.3 Требования к системе детектирования

2.3.1 Блок детектирования (регистрации) характеристического рентгеновского излучения спектрометра состоит из детектора с электроохлаждением (Пельте охлаждением) и импульсного процессора для накопления и обработки сигналов.

2.3.2 Детектор имеет технические характеристики не хуже нижеприведенных:

тип детектора – полупроводниковый Si-дрейфовый детектор (SDD) с электроохлаждением (опционально Si-Pin);

энергетическое разрешение детектора по линии МпКа (5,9КэВ) – не более 135 эВ (при использовании детектора Si-Pin не более 175 эВ).

2.3.3 Импульсный процессор имеет технические характеристики не хуже нижеприведенных:

количество каналов – 4096; диапазон регистрации – 1-30 кэВ.

# 3 Комплектность

В комплект поставки спектрометра входят изделия и эксплуатационные документы, указанные в таблице 1. Комплектность может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика. Состав одиночного комплекта ЗИП спектрометра приведен в таблице 2. Состав комплекта эксплуатационных документов спектрометра приведен в таблице 3.

Таблица 1 – Комплект спектрометра

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| БКРЕ.415312.031.010 | Модуль аналитический | 1 |  |
| БКРЕ.415312.031.020 | Модуль подачи образцов | 1 | Опционально По желанию заказчика |
| БКРЕ.415312.031.030 | Модуль негабаритных образов | 1 | Опционально По желанию заказчика |
|  | Управляющий компьютер | 1 | Опционально Возможно использование любого компьютера с интерфейсом USB или ноутбука |
| БКРЕ.415312.031.040 | Набор образцов и принадлежностей для проведения лабораторных работ | 1 | Опционально По желанию заказчика |
| БКРЕ.415312.031 ЗИ* | Комплект ЗИП | 1 | Приложение В |
| БКРЕ.415312.031.050 | Газовый пост | 1 | Опционально По желанию заказчика |
| БКРЕ.415312.031 ЭД | Комплект эксплуатационных документов | 1 | Приложение Г |
|  | Диск с ПО | 1 |  |

Примечание -  Конкретный вариант комплектации определяется договором купли-продажи.

Таблица 2 – Одиночный комплект ЗИП

| Наименование | Обозначение | Кол-во, (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец фоновый | БКРЕ.415312.031.040.006 | 1 | фторопласт |
| Образец калибровочный | БКРЕ.415312.031.040.007 | 1 |  |
| Кабель для питания |  | 1 |  |
| Кабель интерфейсный |  | 1 |  |
| Кабель соединительный | БКРЕ.415312.031.100 | 1 |  |
| Ключ блокировочный |  | 1 |  |
| Удлинитель питания |  | 1 | опционально |
| Блок питания |  | 1 | опционально |
| Адаптер питания от прикуривателя |  | 1 | опционально |

Таблица 3 – Комплект эксплуатационных документов

| Наименование | Обозначение | Кол-во, (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | БКРЕ.415312.031 РЭ | 1 |  |
| Паспорт | БКРЕ.415312.031 ПС | 1 |  |

# 4 Сроки службы и хранения.

4.1 Время подготовки спектрометра к работе не более 5 минут.

4.2 Продолжительность непрерывной работы анализатора, не считая времени выхода на рабочий режим, не менее 12 часов.

4.3 Надежность спектрометра в условиях эксплуатации при условии замены составных частей, имеющих малый ресурс, характеризуется следующими показателями:

Средняя наработка на отказ – не менее 2 000 часов.

# 5 Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества спектрометров требованиям ТУ при соблюдении заказчиком условий их эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки, установленных в соответствующей инструкции по эксплуатации и паспорте. В случае повреждения входного окна детектора он выходит из строя, что не является гарантийным случаем

5.2 Гарантийный срок эксплуатации спектрометра составляет один год со дня введения в эксплуатацию.

5.3 Гарантийный срок хранения составляет один год в заводской упаковке.

5.4 Гарантийный срок хранения спектрометра начинается с момента отгрузки заказчику.

5.5 Если в период гарантийного срока заказчик производит устранение отказов и неисправностей в спектрометрах без разрешения предприятия-изготовителя, то гарантия предприятия-изготовителя с данного спектрометра снимается, а рекламации не принимаются.

5.6 Рекламации предприятию-изготовителю не предъявляются в следующих случаях:

– по истечении гарантийного срока хранения (эксплуатации);

– при нарушении пользователем правил эксплуатации, хранения, транспортирования спектрометра, предусмотренных эксплуатационной документацией.

5.7 После истечения срока гарантии изготовитель устраняет неисправности спектрометра и обеспечивает соответствие их параметров требованиям настоящих ТУ по отдельному договору с заказчиком.

5.8 Устранение дефектов, выявленных в спектрометре в течение гарантийного срока, производится за счёт предприятия-изготовителя. Если обнаруженные в спектрометре дефекты явились результатом нарушения установленных правил эксплуатации или хранения в пределах гарантийного срока, затраты по восстановлению и ремонту спектрометра, проезду представителя предприятия-изготовителя несёт потребитель. По результатам ремонта составляется акт восстановления спектрометра.

5.9 Капитальный ремонт спектрометра осуществляется на предприятии-изготовителе.

# 6 Свидетельство об упаковке

Спектрометр рентгенофлуоресцентный компактный ЭКРОС XRF-9710 PEARL, заводской номер ___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки: «      »                   20      года

Личные подписи лиц, ответственных за упаковывание

__________________________________________

__________________________________________

(подпись и фамилия лица, ответственного за упаковывание)

М.П.	Представитель ОТК

ФИО

«      »__________ 20    г.

# 7 Свидетельство о приемке

Спектрометр рентгенофлуоресцентный компактный ЭКРОС XRF-9710 PEARL, заводской номер ____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: «      »                   20      года

Личные подписи лиц, ответственных за приемку

__________________________________________						(подпись и фамилия лица, ответственного за приемку)

М.П.	Представитель ОТК

ФИО

«      »__________ 20    г.

# 8 Свидетельство о вводе изделия в эксплуатацию

Спектрометр рентгенофлуоресцентный компактный ЭКРОС XRF-9710 PEARL, заводской номер ___________ введен в эксплуатацию «      »                   20       года.

__________________________________________

__________________________________________						(подпись и фамилия лица, ответственного за введение в эксплуатацию)

# 9 Сведения об утилизации

Утилизацию спектрометра проводят в соответствии с СанПиН 2.6.1.3289-2015.

.

Гарантийный талон

| Модель: | Спектрометр рентгенофлуоресцентный компактный ЭКРОС XRF-9710 PEARL |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Дата продажи |  |
| Название организации: | ООО «ЭКРОСХИМ» |
| Телефон организации: | (812) 322-9600 |
| Адрес | 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 25 Литера Ж |

Изделие получено в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Обязуюсь следовать требованиям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

_________________ 		________________________

подпись покупателя				ФИО покупателя