Код продукции по ОКПД2: 26.51.41.130

СПЕКТРОМЕТР РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ

ЭКРОС XRF-9700 STARFISH

Паспорт

БКРЕ.415312.030 ПС

Санкт-Петербург

2024 г.

# 1 Общие сведения

Спектрометр рентгенофлуоресцентный универсальный настольный ЭКРОС XRF-9700 STARFISH (далее по тексту – спектрометр), заводской номер                                               ________________ выпущен    «       »                  20_____ года ООО «ЭКРОСХИМ».

# 2 Основные технические данные

2.1 Основные параметры

2.1.1 Спектрометр соответствует техническим условиям БКРЕ.415312.030 ТУ и комплекту конструкторской документации.

2.1.2 Диапазон определяемых элементов - 6C  – 100Fm.

2.1.3 Спектрометр должен обеспечивать чувствительность по линии Kα железа не менее 10000 при измерении скорости счета импульсов для железа в стандартном образце ГСО 11036-2018 с массовой долей железа от 0,90% до 1,10 %.

2.1.4 Предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала Fe (на линии Kα) не более 1 %.

2.1.5 Питание спектрометра должно осуществляться от сети переменного тока с частотой 50/60 Гц и номинальным напряжением 220±20 В.

2.1.6 Максимальная мощность, потребляемая спектрометром не более 500 В А.

2.2 Требования к системе возбуждения

2.2.1 Возбуждение рентгеновской флюоресценции исследуемого образца в спектрометре должно осуществляться излучением рентгеновской трубки.

2.2.2 Материал анода рентгеновской трубки -  Rh (опционально W, Ag, Pd, Mo, Ta).

2.2.3 Максимальная мощность рентгеновской трубки не менее 50 Вт.

2.2.4 Ток рентгеновской трубки должен устанавливаться с дискретностью не более 1 мкА в диапазоне 50 мкА - 1000 мкА.

2.2.5 Напряжение на рентгеновской трубке должно устанавливаться с дискретностью 1 кВ в диапазоне 5 - 50 кВ.

2.2.6 Продолжительность установки заданных величин напряжения и тока не должна превышать 30 с.

2.2.7 Охлаждение рентгеновской трубки воздушное.

2.2.8 Питание рентгеновской трубки должно осуществляться от высоковольтного источника мощностью не менее 50 Вт.

2.2.9 Автоматическая коллимация первичного излучения от 1 мм до 20 мм.

2.2.10 Автоматический сменщик фильтров первичного излучения на 10 позиций.

2.3 Требования к системе детектирования

2.3.1 Блок детектирования (регистрации) характеристического рентгеновского излучения спектрометра должен состоять из детектора с электроохлаждением (Пельте охлаждением) и импульсного процессора для накопления и обработки сигналов.

2.3.2 Детектор должен иметь технические характеристики не хуже нижеприведенных:

тип детектора – полупроводниковый Si-дрейфовый детектор (SDD) с электроохлаждением (опционально Si-Pin);

энергетическое разрешение детектора по линии МпКа (5,9КэВ) – не более 135 эВ (при использовании детектора Si-Pin не более 175 эВ).

2.3.3 Импульсный процессор должен иметь технические характеристики не хуже нижеприведенных:

количество каналов – 4096; диапазон регистрации – 1-30 кэВ.

2.4 Конструкционные требование

2.4.1 Спектрометр является настольным прибором. Габаритные размеры спектрометра (ШхГхВ) не более 650x750x600 мм.

2.4.2 В измерительную камеру возможна установка кюветодержателя на 1, 2, 3 и 6 образцов с автоматической их сменой в процессе измерения. Масса спектрометра с измерительной камерой на 6 образцов не более: 60 кг.

2.4.3 Спектрометр опционально оснащается автосамплером и/или модулем негабаритных образцов (опционально).

2.4.4 Автосамплер имеет емкость до 144 образцов.

2.4.5 Измерения можно проводить в среде гелия с использованием газового поста или в вакууме с использованием вакуумного поста (опционально).

2.4.6 Масса вакуумного поста не более 25 кг. Мощность вакуумного поста не более 500 Вт.

2.4.7 При использовании модуля негабаритных образцов возможно измерение негабаритных объектов размером не более 400х500х200 мм. При использовании модуля негабаритных образцов нельзя проводить измерения в вакууме.

# 3 Комплектность

В комплект поставки спектрометра должны входить изделия и эксплуатационные документы, указанные в таблице 1. Комплектность может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика. Состав одиночного комплекта ЗИП спектрометра приведен в таблице 2. Состав комплекта эксплуатационных документов спектрометра приведен в таблице 3.

Таблица 1 – Комплект спектрометра

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| БКРЕ.415312.030.010 | Блок аналитический | 1 |  |
| БКРЕ.415312.030.040 | Самплер | 1 | Опционально По желанию заказчика |
| БКРЕ.415312.030.033 | Модуль негабаритных образцов | 1 | Опционально По желанию заказчика |
|  | Управляющий компьютер | 1 | Возможно использование любого компьютера или ноутбука с интерфейсом USB |
| БКРЕ.415312.031.040 | Набор образцов и принадлежностей для проведения лабораторных работ | 1 | Опционально По желанию заказчика |
| БКРЕ.415312.032.050 | Вакуумный пост | 1 | Опционально По желанию заказчика |
| БКРЕ.415312.031.050 | Газовый пост | 1 | Опционально По желанию заказчика |
| БКРЕ.415312.030 ЗИ** | Комплект ЗИП | 1 | Приложение В |
| БКРЕ.415312.030 ЭД** | Комплект эксплуатационных документов | 1 | Приложение Г |
| ** Комплектность приведена в приложении В, Г. |  |  |  |

Примечание -  Конкретный вариант комплектации определяется договором купли-продажи.

Таблица 2 – Одиночный комплект ЗИП

| Наименование | Обозначение | Кол-во, (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец фоновый | БКРЕ.415312.031.040.006 | 1 |  |
| Образец калибровочный | БКРЕ.415312.031.040.007 | 1 |  |
| Кабель для питания |  | 1 |  |
| Кабель интерфейсный |  | 1 |  |
| Кабель соединительный | БКРЕ.415312.031.070 | 1 |  |
| Ключ блокировочный |  | 1 |  |

Таблица 3 – Комплект эксплуатационных документов

| Наименование | Обозначение | Кол-во, (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | БКРЕ.415312.030 РЭ | 1 |  |
| Паспорт | БКРЕ.415312.030 ПС | 1 |  |
| Электронный носитель с дистрибутивом программного обеспечения и руководством пользователя на ПО MEAS9700 |  | 1 |  |

# 4 Сроки службы и хранения.

4.1 Время подготовки спектрометра к работе должно быть не более 5 минут.

4.2 Продолжительность непрерывной работы анализатора, не считая времени выхода на рабочий режим, не менее 12 часов.

4.3 Надежность спектрометра в условиях эксплуатации при условии замены составных частей, имеющих малый ресурс, должна характеризоваться следующими показателями:

Средняя наработка на отказ – не менее 2 000 часов.

# 5 Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества спектрометров требованиям ТУ при соблюдении заказчиком условий их эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки, установленных в соответствующей инструкции по эксплуатации и паспорте.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации спектрометра составляет один год со дня введения в эксплуатацию.

5.3 Гарантийный срок хранения составляет один год в заводской упаковке.

5.4 Гарантийный срок хранения спектрометра начинается с момента отгрузки заказчику.

5.5 Если в период гарантийного срока заказчик производит устранение отказов и неисправностей в спектрометрах без разрешения предприятия-изготовителя, то гарантия предприятия-изготовителя с данного спектрометра снимается, а рекламации не принимаются.

5.6 Рекламации предприятию-изготовителю не предъявляются в следующих случаях:

– по истечении гарантийного срока хранения (эксплуатации);

– при нарушении пользователем правил эксплуатации, хранения, транспортирования спектрометра, предусмотренных эксплуатационной документацией.

5.7 После истечения срока гарантии изготовитель устраняет неисправности спектрометра и обеспечивает соответствие их параметров требованиям настоящих ТУ по отдельному договору с заказчиком.

5.8 Устранение дефектов, выявленных в спектрометре в течение гарантийного срока, производится за счёт предприятия-изготовителя. Если обнаруженные в спектрометре дефекты явились результатом нарушения установленных правил эксплуатации или хранения в пределах гарантийного срока, затраты по восстановлению и ремонту спектрометра, проезду представителя предприятия-изготовителя несёт потребитель. В случае повреждения входного окна детектора, он выходит из строя, что не является гарантийным случаем.По результатам ремонта составляется акт восстановления спектрометра.

5.9 Капитальный ремонт спектрометра должен осуществляться на предприятии-изготовителе.

6 Свидетельство об упаковке

Спектрометр рентгенофлуоресцентный универсальный настольный ЭКРОС XRF-9700 STARFISH, заводской номер ___________ упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки: «      »                   20      года

Личные подписи лиц, ответственных за упаковывание

__________________________________________

__________________________________________

(подпись и фамилия лица, ответственного за упаковывание)

М.П.	Представитель ОТК

ФИО

«      »__________ 20    г.

# 7 Свидетельство о приемке

Спектрометр рентгенофлуоресцентный универсальный настольный ЭКРОС XRF-9700 STARFISH, заводской номер ____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска: «      »                   20      года

Личные подписи лиц, ответственных за приемку

__________________________________________						(подпись и фамилия лица, ответственного за приемку)

М.П.	Представитель ОТК

ФИО

«      »__________ 20    г.

# 8 Свидетельство о вводе изделия в эксплуатацию

Спектрометр рентгенофлуоресцентный универсальный настольный ЭКРОС XRF-9700 STARFISH, заводской номер __________ введен в эксплуатацию «____»______________20__года.

__________________________________________

__________________________________________						(подпись и фамилия лица, ответственного за введение в эксплуатацию)

# 9 Сведения об утилизации

Утилизацию спектрометра проводят в соответствии с СанПиН 2.6.1.3289-2015.

Гарантийный талон

| Модель: | Спектрометр рентгенофлуоресцентный универсальный настольный ЭКРОС XRF-9700 STARFISH |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Дата продажи |  |
| Название организации: | ООО «ЭКРОСХИМ» |
| Телефон организации: | (812) 322-9600 |
| Адрес | 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 25 Литера Ж |

Изделие получено в исправном состоянии.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Обязуюсь следовать требованиям, изложенным в руководстве по эксплуатации.

_________________ 		________________________

подпись покупателя				ФИО покупателя