8. ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации пробоотборника - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

8.2. В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена пробоотборника при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

9. СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ

9.1. При появлении неисправностей, влияющих на работу пробоотборника в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу:

ООО «ЭКРОСХИМ» 

199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., 

д. 22, корп. И, оф. 406 

Телефон/факс: (812) 322-96-00, 449-31-22, 449-31-23 

E-mail: info@ecohim.ru, URL: www.ecohim.ru
ПРОБООТБОРНИК
  металлический переносный

для нефтепродуктов


                                    




                        “ПЭ - 1660“




ТУ 4215-001-73182606-2004




                                   
ПАСПОРТ
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, предназначен для изучения пробоотборника переносного для нефтепродукта и руководства по его эксплуатации.



1.2. Паспорт содержит основные технические данные пробоотборника и устанавливает правила его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает его бесперебойную работу.

1.3. Перед эксплуатацией пробоотборника необходимо ознакомиться с содержанием раздела 5 “Устройство и порядок работы с пробоотборником”.

1.4. Гарантийное, техническое обслуживание и поверка, а также  текущий ремонт пробоотборника производится изготовителем.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Пробоотборник переносный предназначен для отбора проб тяжелой нефти, мазутов, вязких смазочных материалов и непрозрачных газойлей с заданного уровня из автомобильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуаров. 

2.2. Пробоотборник применяется для контроля качества нефтепродуктов при приеме, хранении и выдачи. 

2.3. Пробоотборник разработан и изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-85 “Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб”.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






3.1. Объем отбираемой пробы, л

-
   
               0,850
3.2. Глубина отбираемой пробы, относительно горловины 

резервуара, цистерны, м:

                 Вариант А 

- 

               от  0 до 5

· Вариант Б




 от 0 до  10
3.3. Материал пробоотборника:  - 


      сплав Х18Н10Т

3.4. Диаметр входного отверстия, мм                       -                             38                                

3.5. Габариты пробоотборника, м: 
- диаметр

 0,075






- высота

               0,250

3.6. Масса, кг


               -

               1,7

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Пробоотборник переносный, Вариант А или Б 

1 шт.

4.2. Трос металлический стальной (Х18Н10Т)


1 шт.

4.3. Паспорт






1 шт.



5. УСТРОЙСТВО  И  ПОРЯДОК  ОТБОРА  ПРОБЫ  ПРОБООТБОРНИКОМ

5.1. Пробоотборник представляет собой цилиндрический сосуд из металлического нержавеющего сплава Х18Н10Т, стойкого к коррозийному воздействию химических веществ, не образующего искр при ударе, диаметром 75 мм. В верхней части корпуса находится крышка с воздушным штуцером, закрытым фторопластовой пробкой. Через пробку продет шток, за который крепится металлический трос. Для предотвращения потери пробоотборника на штоке имеется ограничитель. Трос соединен с пробоотборником металлическим проводником и имеет отвод с зажимом для заземления на элементы резервуара или транспортного средства.

           Вариант А: Длина металлического тросика 5 м, тросика заземления 1,4 м.
                                Тросик соединен со штоком через карабин.
· Вариант Б: Поставка с подъемным устройством. Длина металлического  

                               тросика 11 м, тросика заземления 1,4 м.


5.2. Отбор пробы пробоотборником ПЭ-1660 осуществляется следующим образом:

5.2.1. Для отбора пробы с заданного уровня. Замерить уровень нефтепродукта в резервуаре (цистерне). Сделать расчет уровней отбора проб. (Например: верх-середина-низ 1:3:1 для вертикального резервуара и 1:6:1 для горизонтального резервуара, с высоты 0,33 диаметра железнодорожной или автомобильной цистерны от нижней внутренней образующей). Отмерить на тросе пробоотборника полученные значения. Закрыть фторопластовой пробкой отверстие в крышке пробоотборника. Заземлить металлический тросик на элемент резервуара или транспортного средства. Опустить пробоотборник  до заданной отметки. Держа трос, резко встряхнуть  пробоотборник и оставить на данной отметке на 10 - 15 секунд.  После заполнения извлечь пробоотборник из резервуара (цистерны), слить нефтепродукт в емкость для приготовления объединенной пробы.

         При выполнении работ по отбору проб следует соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при обращении с нефтью и нефтепродуктами (п. 3 ГОСТ 2517-85).


6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1. Пробоотборник должен храниться в чистом и сухом виде в закрытом помещении   в  транспортировочном контейнере   при  температуре   воздуха  от
 - 40(С до + 50(С и относительной влажности не более 85 %.

6.2. После отбора проб пробоотборник следует обработать моющим веществом или сполоснуть неэтилированным бензином. Промытый пробоотборник сушится и хранится в защищенном от пыли и атмосферных осадков месте. 
7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ
Пробоотборник       ПЭ-1660
Обозначение           ТУ 4215-001-73182606-2004
Заводской номер     
Соответствует требованиям, изложенным в паспорте ТУ 4215-001-73182606-2004 и признан годным к эксплуатации.

                                                  Дата выпуска   
                                                  Дата продажи   

  Штамп ОТК

[image: image1.png]



